普创数据采集设备ClientSDK驱动库调用帮助文档

调用详细说明

1.依赖环境

由于驱动库使用“LabVIEW 2020”语言编写的,所以该依赖以下环境：LabVIEW 2020专业版 或以上。

驱动库还使用了免费第三方库SQLite Library,使用前也应在本地环境上安装。请在二次开发之前先安装相应环境至本地开发主机内。

LabVIEW安装网址：https://www.ni.com/zh-cn/support/downloads/software-products/download.abview.html

SQLite Library安装网址:https://www.vipm.io/package/drjdpowell_lib_sqlite_labview/

注：需要先在NI官网和VIPM官网上注册账号并登录后才可进行下载安装等操作

2.主机与设备通讯

设备与主机是通过网口进行通讯的，一般情况下，设备默认与IP为“192.168.2.30”的目标IP进行通讯，因此，无特殊指出之外，访问前先将你电脑IP设置为“192.168.2.30”，并将网络速率模式设置为“自适应”。详细操作请参考如下示意图：

3.QMH消息结构

“使用范例”基于NI-LabVIEW发布的QMH架构（Queue Message Handle消息传输架构）进行开发，我司已将框架代码封装并整合进范例中，此处只就二次封装的QMH模块做简单介绍，关于此架构的底层逻辑和使用范例详讯NI官网:https://www.ni.com/en/support/documentation.supplemental/21/using-a-queued-message-gandler-in-labview.html

QMH模块介绍：

1：Message结构-严格类型的簇，其中Message为字符串类型，data为变体类型

2：VI名称：Queue init.vi:

VI输入：

<1> 名称：MAX;

输入类型：I32(int)；

参数功能：确定该消息队列的最大值。默认为-1，非强制输入。

<2> 名称：Queue Name;

输入类型：String；

参数功能：确定该消息队列的名称。

<3> 名称：error in;

输入类型：LabVIEW标准错误输入簇；

参数功能：若有错误，不执行本VI。

VI输出：

<1> 名称：Queue Out;

输出类型：Handle；

参数功能：消息队列的类型化引用句柄。

<2> 名称：New?;

输出类型：Bool；

参数功能：检查该名称的消息队列是否存在。

<3> 名称：error out;

输出类型：LabVIEW标准错误输出簇；

参数功能：错误信息提示。

VI功能：消息队列初始化，一般用于创建指定名称的消息队列加入Windows映射表，并初始化该队列。若内存映射表中有同名且正在运行的消息队列，运行该VI会返回错误状态。

3：VI名称：Queue Release.vi

VI输入：

<1> 名称：Queue in;

输入类型：Handle；

参数功能：消息队列的类型化引用句柄。

<2> 名称：error in;

输入类型：LabVIEW标准错误输入簇；

参数功能：若有错误，不执行本VI。

VI输出：

<1> 名称：error out;

输出类型：LabVIEW标准错误输出簇；

参数功能：错误信息提示。

VI功能：关闭消息队列引用并释放缓存。

4：VI名称：Queue In.vi

VI输入：

<1> 名称：Queue in;

输入类型：Handle；

参数功能：消息队列的类型化引用句柄。

<2> 名称：Message

输入类型：String；

参数功能：消息名称。

<3> 名称：Data

输入类型：变体；

参数功能：消息名称对应的数据。

<4> 名称：First

输入类型：Bool；

参数功能：该消息是否插队到最顶层。

<5> 名称：error in;

输入类型：LabVIEW标准错误输入簇；

参数功能：若有错误，不执行本VI。

VI输出：

<1> 名称：Queue Out;

输出类型：Handle；

参数功能：消息队列的类型化引用句柄。

<2> 名称：error out;

输出类型：LabVIEW标准错误输出簇；

参数功能：错误信息提示。

VI功能：在指定消息队列中生成新的消息并可选择是否传输消息数据，或者将该消息置顶最先执行。

5：VI名称：Queue Out.vi

VI输入：

<1> 名称：Queue in;

输入类型：Handle；

参数功能：消息队列的类型化引用句柄。

<2> 名称：log open?

输入类型：Bool；

参数功能：读取系统日志功能打开。

<3> 名称：user log open?

输入类型：Bool；

参数功能：读取用户日志功能打开。

<4> 名称：error in;

输入类型：LabVIEW标准错误输入簇；

参数功能：若有错误，不执行本VI。

VI输出：

<1> 名称：Queue Out;

输出类型：Handle；

参数功能：消息队列的类型化引用句柄。

<2> 名称：Message;

输出类型：String；

参数功能：消息名称显示。

<3> 名称：Data;

输出类型：变体；

参数功能：消息数据。

<4> 名称：Queue Number;

输出类型：I32（Int）；

参数功能：本消息队列中剩余未处理的消息数量。

<5> 名称：error out;

输出类型：LabVIEW标准错误输出簇；

参数功能：错误信息提示。

VI功能：在指定消息队列中按照先进先出的原则获取最先进入队列的消息，若有数据则同时获取数据。可选择是否读取用户/系统日志中的消息。

6：VI名称：Queue Clear.vi

VI输入：

<1> 名称：Queue in;

输入类型：Handle；

参数功能：消息队列的类型化引用句柄。

<2> 名称：Filter

输入类型：String；

参数功能：保留指定的消息不清空，若有多个消息需要保留，请将消息名以“，”隔开。

<3> 名称：error in;

输入类型：LabVIEW标准错误输入簇；

参数功能：若有错误，不执行本VI。

VI输出：

<1> 名称：Queue Out;

输出类型：Handle；

参数功能：消息队列的类型化引用句柄。

<2> 名称：error out;

输出类型：LabVIEW标准错误输出簇；

参数功能：错误信息提示。

VI功能：清空指定消息队列中所有未处理的消息，或者清除非指定消息之外的所有未执行消息。

4.设备通讯驱动

1：VI名称 ：UDP_OPEN.vi

VI输入：

<1> 名称：error in;

输入类型：LabVIEW标准错误输入簇；

参数功能：若有错误，不执行本VI。

VI输出：

<1> 名称：连接ID;

输出类型：Handle；

参数功能：连接ID是唯一标识UDP套接字的网络连接引用句柄。该连接句柄可用于在以后的VI调用中引用套接字。

<2> 名称：error out;

输出类型：LabVIEW标准错误输出簇；

参数功能：错误信息提示。

VI功能：打开设备的UDP套接字。

2：VI名称 ：UDP_CLOSE.vi

VI输入：

<1> 名称：连接ID;

输入类型：Handle；

参数功能：连接ID是唯一标识UDP套接字的网络连接引用句柄。

<2> 名称：error in;

输入类型：LabVIEW标准错误输入簇；

参数功能：若有错误，不执行本VI。

VI输出：

<1> 名称：error out;

输出类型：LabVIEW标准错误输出簇；

参数功能：错误信息提示。

VI功能：关闭设备的UDP套接字。

3：VI名称 ：UDP_WRITE.vi

VI输入：

<1> 名称：超时毫秒;

输入类型：I32(Int)；

参数功能：等待套接字连接ID指定的端口号写入数据的最大时长，若未写入成功，VI报错。

<2> 名称：连接ID;

输入类型：Handle；

参数功能：连接ID是唯一标识UDP套接字的网络连接引用句柄。该连接句柄可用于在以后的VI调用中引用套接字。

<3> 名称：服务名称;

输入类型：String；

参数功能：写入数据的设备IP。

<4> 名称：DATA_IN;

输入类型：字节数组(UTF-8数组/U8-Array)；

参数功能：写入指定IP设备的数据。

<5> 名称：error in;

输入类型：LabVIEW标准错误输入簇；

参数功能：若有错误，不执行本VI。

VI输出：

<1> 名称：连接ID;

输出类型：Handle；

参数功能：连接ID是唯一标识UDP套接字的网络连接引用句柄。该连接句柄可用于在以后的VI调用中引用套接字。

<2> 名称：error out;

输出类型：LabVIEW标准错误输出簇；

参数功能：错误信息提示。

VI功能：向指定IP的设备发送数据。

4：VI名称 ：UDP_READ.vi

VI输入：

<1> 名称：超时毫秒;

输入类型：I32(Int)；

参数功能：等待套接字连接ID指定的端口号返回数据的最大时长，若未返回，VI报错。

<2> 名称：连接ID;

输入类型：Handle；

参数功能：连接ID是唯一标识UDP套接字的网络连接引用句柄。该连接句柄可用于在以后的VI调用中引用套接字。

<3> 名称：error in;

输入类型：LabVIEW标准错误输入簇；

参数功能：若有错误，不执行本VI。

VI输出：

<1> 名称：连接ID;

输出类型：Handle；

参数功能：连接ID是唯一标识UDP套接字的网络连接引用句柄。该连接句柄可用于在以后的VI调用中引用套接字。

<2> 名称：DATA_OUT(U8);

输出类型：字节数组(UTF-8数组/U8-Arr)；

参数功能：读取指定IP设备的数据。

<3> 名称：error out;

输出类型：LabVIEW标准错误输出簇；

参数功能：错误信息提示。

VI功能：向指定IP的设备发送数据。

5：VI名称 ：Start_for_ips.vi

VI输入：

<1> 名称：IPS;

输入类型：String Array(字符串数组)；

参数功能：需要开启采集命令的设备IP，多台设备同时开始。

VI输出：

<1> 名称：连接ID;

输出类型：Handle；

参数功能：连接ID是唯一标识UDP套接字的网络连接引用句柄。该连接句柄可用于在以后的VI调用中引用套接字。

<2> 名称：error out;

输出类型：LabVIEW标准错误输出簇；

参数功能：错误信息提示。

VI功能：向指定IP的设备同时发送开始采集命令。

6：VI名称 ：Stop_for_ips.vi

VI输入：

<1> 名称：连接ID;

输出类型：Handle；

参数功能：连接ID是唯一标识UDP套接字的网络连接引用句柄。

<2> 名称：error in;

输入类型：LabVIEW标准错误输入簇；

参数功能：若有错误，不执行本VI。

VI输出：

<1> 名称：error out;

输出类型：LabVIEW标准错误输出簇；

参数功能：错误信息提示。

VI功能：向所有IP的设备发送停止采集命令。

5.自动找卡模块

1：VI名称 ：Search_for_list.vi

VI输出：

<1> 名称：List_data;

输出类型：簇数组；

参数功能：输出连接在本机上的COM，AI，AO三种卡的参数信息。

<2> 名称：CCFX缓存数据;

输出类型：簇数组；

参数功能：输出连接在本机上的COM，AI，AO三种卡的通道信息，便于计算通道信息的中间变量，详细使用方法详见使用范例。

<3> 名称：error out;

输出类型：LabVIEW标准错误输出簇；

参数功能：错误信息提示。

VI功能：自动找卡，范例中将获取的数据幅值给三个表，返回数据格式如下。

注：修改表项名的方法详见使用范例

6.AI卡通道参数查询相关驱动

1：VI名称：SQLite_Select_Ai_1.vi

VI输入：

<1> 名称：设备识别号;

输入类型：String；

参数功能：每种采集卡的设备识别号，对于不同类型的采集卡，此识别码是唯一的，可在Search_for_list.vi运行后的输出结果<1>中按名称解除捆绑AI元素再索引设备识别号查到该参数。

VI输出：

<1> 名称：CardType_dataout;

输出类型：簇；

参数功能：数据结构体，信息包括卡耦合类型，量程值，耦合类型对应的值，耦合类型对应的英文名。

<2> 名称：CardRate_dataout;

输出类型：簇；

参数功能：数据结构体，信息包括卡的采样率数组，和每种采样率对应的值。

<3> 名称：采集卡型号;

输出类型：簇；

参数功能：数据结构体，信息包括采集卡名称，采集卡基准电压(该数据需要参与通道电压的计算)。

<4> 名称：error out;

输出类型：LabVIEW标准错误输出簇；

参数功能：错误信息提示。

VI功能：根据设备识别号查询设备参数。

7.AI卡通道参数设置功能驱动

1：VI名称：生成CCFX命令_for_AIchannel.vi

VI输入：

<1> 名称：ItemNames;

输入类型：2D Array(String)；

参数功能：需要修改的通道信息，格式详见自动找卡模块中的Search_for_list.vi输出<1>-List_data结构体中的AI元素(2D Array(String))。

<2> 名称：AI;

输入类型：簇数组；

参数功能： 通道信息缓存，该数据来源为Search_for_list.vi输出<2>-CCFX缓存数据结构体中的AI元素(簇数组)。

VI输出：

<1> 名称：CCFX_dataout;

输出类型：簇；

参数功能：中间变量，该变量只用于AI_Change_Channel_data.vi的数据输入。

VI功能：修改AI通道参数的前置VI，用于获取CCFX_dataout。

2：VI名称：AI_Change_Channel_data.vi.vi

VI输入：

<1> 名称：CCFX_datain;

输入类型：簇；

参数功能：中间缓存变量，是生成CCFX命令_for_AIchannel.vi的输出参数。

<2> 名称：AI;

输入类型：簇数组；

参数功能： 通道信息缓存，该数据来源为Search_for_list.vi输出<2>-CCFX缓存数据结构体中的AI元素(簇数组)。

VI功能：修改AI采集卡的通道属性。

8.AO卡通道参数设置功能驱动

1：VI名称：生成CCFX命令_for_AOchannel.vi

VI输入：

<1> 名称：ItemNames;

输入类型：2D Array(String)；

参数功能：需要修改的通道信息，格式详见自动找卡模块中的Search_for_list.vi输出<1>-List_data结构体中的AO元素(2D Array(String))。

<2> 名称：AO;

输入类型：簇数组；

参数功能： 通道信息缓存，该数据来源为Search_for_list.vi输出<2>-CCFX缓存数据结构体中的AO元素(簇数组)。

VI输出：

<1> 名称：CCFX_dataout;

输出类型：簇；

参数功能：中间变量，该变量只用于AI_Change_Channel_data.vi的数据输入。

9.COM口卡通道参数设置功能驱动

1：VI名称：生成CCFX命令_for_COM_channel.vi

VI输入：

<1> 名称：ItemNames;

输入类型：2D Array(String)；

参数功能：需要修改的通道信息，格式详见自动找卡模块中的Search_for_list.vi输出<1>-List_data结构体中的COM元素(2D Array(String))。

<2> 名称：COM;

输入类型：簇数组；

参数功能： 通道信息缓存，该数据来源为Search_for_list.vi输出<2>-CCFX缓存数据结构体中的COM元素(簇数组)。

VI输出：

<1> 名称：CCFX_dataout;

输出类型：簇；

参数功能：中间变量，该变量只用于AI_Change_Channel_data.vi的数据输入。

10.AI通道数据处理相关驱动

1：VI名称：数据拆分_04A.vi

VI输入：

<1> 名称：DATA_IN(U8);

输入类型：1D Array(U8)；

参数功能：UDP_READ.vi输出参数

<2> 名称：卡号;

输入类型：U32；

参数功能： DATA_IN(U8)的第4，5，6，7位下标索引元素进行整数拼接而成。此参数只在同IP多卡的情况下使用。

<3> 名称：IP;

输入类型：U32；

参数功能： UDP_READ.vi输出参数。

VI输出：

<1> 名称：dataout4通道;

输出类型：簇；

参数功能：通道1-4数据捆绑而成的四元素簇，每个元素分别对应四个通道的数据。

VI功能：此模块适用于24位分辨率的四通道数据解析前拆分，解析后的数据可分线程处理，本模块适用的产品型号：iPotest-04A/04IA/04A140/04A256/04SD_A/04SD_F。

2：VI名称：数据拆分_01SD.vi

VI输入：

<1> 名称：DATA_IN(U8);

输入类型：1D Array(U8)；

参数功能：UDP_READ.vi输出参数

<2> 名称：卡号;

输入类型：U32；

参数功能： DATA_IN(U8)的第4，5，6，7位下标索引元素进行整数拼接而成。此参数只在同IP多卡的情况下使用。

<3> 名称：IP;

输入类型：U32；

参数功能： UDP_READ.vi输出参数。

VI输出：

<1> 名称：通道1数据;

输出类型：簇；

参数功能：每通道数据包含IP,卡号和未解析的数据。

VI功能：此模块适用于24位分辨率的单通道数据解析前拆分，解析后的数据可分线程处理，本模块适用的产品型号：iPotest-01IA/01SD。

3：VI名称：数据拆分_06PT.vi

VI输入：

<1> 名称：DATA_IN(U8);

输入类型：1D Array(U8)；

参数功能：UDP_READ.vi输出参数

<2> 名称：卡号;

输入类型：U32；

参数功能： DATA_IN(U8)的第4，5，6，7位下标索引元素进行整数拼接而成。此参数只在同IP多卡的情况下使用。

<3> 名称：IP;

输入类型：U32；

参数功能： UDP_READ.vi输出参数。

VI输出：

<1> 名称：通道1数据;

输出类型：簇；

参数功能：每通道数据包含IP,卡号和未解析的数据。

VI功能：此模块适用于24位分辨率的单通道数据解析前拆分，解析后的数据可分线程处理，本模块适用的产品型号：iPotest-01IA/01SD。

4：VI名称：数据拆分_08A.vi

VI输入：

<1> 名称：DATA_IN(U8);

输入类型：1D Array(U8)；

参数功能：UDP_READ.vi输出参数

<2> 名称：卡号;

输入类型：U32；

参数功能： DATA_IN(U8)的第4，5，6，7位下标索引元素进行整数拼接而成。此参数只在同IP多卡的情况下使用。

<3> 名称：IP;

输入类型：U32；

参数功能： UDP_READ.vi输出参数。

VI输出：

<1> 名称：dataout_8通道;

输出类型：簇数组；

参数功能：可拆分为8个通道数据，每通道数据包含IP,卡号和未解析的数据数组。

VI功能：此模块适用于24位分辨率的单通道数据解析前拆分，解析后的数据可分线程处理，本模块适用的产品型号：iPotest-08A/08IA/08A140/08A256/08SD。

5：VI名称：数据拆分_08KT.vi

VI输入：

<1> 名称：DATA_IN(U8);

输入类型：1D Array(U8)；

参数功能：UDP_READ.vi输出参数

<2> 名称：卡号;

输入类型：U32；

参数功能： DATA_IN(U8)的第4，5，6，7位下标索引元素进行整数拼接而成。此参数只在同IP多卡的情况下使用。

<3> 名称：IP;

输入类型：U32；

参数功能： UDP_READ.vi输出参数。

VI输出：

<1> 名称：dataout_9通道;

输出类型：簇数组；

参数功能：可拆分为9个通道数据，每通道数据包含IP,卡号和未解析的数据数组。

VI功能：此模块适用于24位分辨率的单通道数据解析前拆分，解析后的数据可分线程处理，本模块适用的产品型号：iPotest-08KT。

6：VI名称：数据拆分_16IL.vi

VI输入：

<1> 名称：DATA_IN(U8);

输入类型：1D Array(U8)；

参数功能：UDP_READ.vi输出参数

<2> 名称：卡号;

输入类型：U32；

参数功能： DATA_IN(U8)的第4，5，6，7位下标索引元素进行整数拼接而成。此参数只在同IP多卡的情况下使用。

<3> 名称：IP;

输入类型：U32；

参数功能： UDP_READ.vi输出参数。

VI输出：

<1> 名称：dataout_16通道;

输出类型：簇数组；

参数功能：可拆分为16个通道数据，每通道数据包含IP,卡号和未解析的数据数组。

VI功能：此模块适用于24位分辨率的单通道数据解析前拆分，解析后的数据可分线程处理，本模块适用的产品型号：iPotest-16A/16IL/16IA/16A140。

7：VI名称：通过选中的通道生成IP卡号通道号缓存.vi

VI输入：

<1> 名称：开启的通道;

输入类型：2D Array(String)；

参数功能：根据前面板表中选中行获取生成的2D字符串数组，详细使用方法参考使用范例。

VI输出：

<1> 名称：IP卡号通道号KB;

输出类型：簇数组；

参数功能：缓存中间变量，参与数据计算。

VI功能：此模块根据前面板选中通道生成中间变量，一般用于开始采集事件触发时执行一次，中间变量参与计算，所以一般将中间变量放入移位寄存器缓存中以减少读取该变量时所消耗资源，移位寄存器缓存使用方法详询NI官网。

8：VI名称：数据解析_AI_16位_单通道.vi

VI输入：

<1> 名称：IP卡号通道号KB;

输入类型：簇数组；

参数功能：缓存中间变量，参与数据计算，由10-7通过选中的通道生成IP卡号通道号缓存.vi模块生成。

<2> 名称：数据;

输入类型：簇；

参数功能：一般由数据拆分模块运行后获得，详细使用教程参阅AI卡使用范例。

<3> 名称：通道号;

输入类型：I32；

参数功能：多线程处理数据一般由线程决定该值，依次增加。详见使用范例。

VI输出：

<1> 名称：data_out;

输出类型：1D Array(DBL)；

参数功能：计算后取得的电压数据。

<2> 名称：IP卡号通道号KB 2;

输出类型：簇；

参数功能：中间变量缓存。

VI功能：将未计算的通道数据转换为电压数据，此模块只适用于16位分辨率的采集卡。

9：VI名称：数据解析_AI_24位_单通道.vi

VI输入：

<1> 名称：IP卡号通道号KB;

输入类型：簇数组；

参数功能：缓存中间变量，参与数据计算，由10-7通过选中的通道生成IP卡号通道号缓存.vi模块生成。

<2> 名称：数据;

输入类型：簇；

参数功能：一般由数据拆分模块运行后获得，详细使用教程参阅AI卡使用范例。

<3> 名称：通道号;

输入类型：I32；

参数功能：多线程处理数据一般由线程决定该值，依次增加。详见使用范例。

VI输出：

<1> 名称：data_out;

输出类型：1D Array(DBL)；

参数功能：计算后取得的电压数据。

<2> 名称：IP卡号通道号KB 2;

输出类型：簇；

参数功能：中间变量缓存。

VI功能：将未计算的通道数据转换为电压数据，此模块只适用于24位分辨率的采集卡。

10：VI名称：数据解析_AI_32位.vi

VI输入：

<1> 名称：映射表;

输入类型：映射表；

参数功能：由10-7通过选中的通道生成IP卡号通道号缓存.vi生成的数据转换而成，为了提升速度将结构体转换为映射表，详细转换方法参阅使用范例DriverFor_iPotest-32bit-01A256.vi

<2> 名称：数据;

输入类型：簇；

参数功能：一般由数据拆分模块运行后获得，详细使用教程参阅AI卡使用范例。

<3> 名称：通道号;

输入类型：I32；

参数功能：多线程处理数据一般由线程决定该值，依次增加。详见使用范例。

VI输出：

<1> 名称：data_out;

输出类型：1D Array(DBL)；

参数功能：计算后取得的电压数据。

<2> 名称：IP卡号通道号KB 2;

输出类型：簇；

参数功能：中间变量缓存。

VI功能：将未计算的通道数据转换为电压数据，此模块只适用于32位分辨率的采集卡。

11：VI名称：数据解析_温度卡_08KT(H).vi

VI输入：

<1> 名称：映射表;

输入类型：映射表；

参数功能：由10-7通过选中的通道生成IP卡号通道号缓存.vi生成的数据转换而成，为了提升速度将结构体转换为映射表，详细转换方法参阅使用范例DriverFor_iPotest-32bit-01A256.vi

<2> 名称：数据;

输入类型：簇；

参数功能：一般由数据拆分模块运行后获得，详细使用教程参阅AI卡使用范例。

<3> 名称：通道号;

输入类型：I32；

参数功能：多线程处理数据一般由线程决定该值，依次增加。详见使用范例。

VI输出：

<1> 名称：data_out;

输出类型：1D Array(DBL)；

参数功能：计算后取得的电压数据。

<2> 名称：IP卡号通道号KB 2;

输出类型：簇；

参数功能：中间变量缓存。

VI功能：将未计算的通道数据转换为电压数据，此模块只适用于iPotest-08KT(H)。

12：VI名称：通道特征值判断.vi

VI输入：

<1> 名称：簇数组;

输入类型：簇数组；

参数功能：由数据解析模块生成的数据捆绑而成。

VI输出：

<1> 名称：data_out;

输出类型：1D Array(DBL)；

参数功能：计算后取得的电压数据。

VI功能：将生成的数据进行特征值计算。

11.其他相关说明

范例使用教程

注：只以AI类型，COM口类型，AO类型每个类型中选择一种当作使用教程。

- AI卡使用教程

<1>点击左上角运行按钮

<2>点击Search按钮

<3>勾选想要改变参数的通道

<4>点击想要修改的通道参数，并在下拉菜单中选择需要修改后的值

<5>点击Settings

<6>点击Start

<7>切换到数据显示界面，观察数据波形是否正常

<8>点击Pause按钮中止并点击Cancel退出

- COM口卡使用教程

<1>点击左上角运行按钮

<2>点击Search按钮

<3>勾选想要改变参数的通道

<4>点击想要修改的通道参数，并在下拉菜单中选择需要修改后的值

<5>点击Settings

<6>点击Start

<7>切换到数据显示界面，输入数据后点击发送按钮，若有串口有数据返回会显示在界面上

<8>点击Pause按钮中止并点击Exit退出

- AO卡使用教程

<1>点击左上角运行按钮

<2>点击Search按钮

<3>勾选想要改变参数的通道

<4>点击想要修改的通道参数，并在下拉菜单中选择需要修改后的值

<5>点击Settings

<6>点击Start

<7>切换到数据显示界面

<8>点击Pause按钮中止并点击Cancel退出